## Operationslamper
1 | Klinisk anvendelsesområde
1.1 | Operationslamper til brug på Ortopædkirurgisk afdeling på Hvidovre Hospital
2 | Leverancens omfang
2.1 | 7 stk operationslampesystemer bestående af to lampehoveder, i samme loftophæng. Lampesættene skal anvendes i Ortopædkirurgisk operatonsafdeling på Hvidovre Hospital.
2.2 | Levering, montering og idriftssættelse samt undervisning af personale i service og vedligehold samt rengøring
3 | Leveranceoptioner, der skal oplyses med særskilt pris og som indgår i evalueringen med 10 % |  | Pris /stk (DKK)
3.1 | Montering af ankerplade til enkeltlampe. Prisen indgår i økonomien ved et skønnet forbrug på 2 stk.
3.2 | Forbrugsartikler f.eks sterile poser til håndtag, håndtag mm. skal oplyses og prissættes. De enkelte forbrugsartikler vil blive medtaget i økonomien med et skønnet antal operationer på 500.
3.3 | Pris for LED pærer til de tilbudte lamper. Prisen vil blive medtaget i økonomien ved et skønnet forbrug af 100 LED pærer
4 | Yderligere krav til klinisk og teknisk funktionalitet
| A-krav (grundkonfiguration) | Besvarelse | B-krav (konkurrence-parametre) | Besvarelse
| Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning | Det skal beskrives, på hvilken måde, minimumskravet opfyldes af tilbuddet. Alle relevante begrænsninger/mål skal oplyses. | Forhold, der vurderes positivt i forhold til undertildelingskrifterierne | Beskriv om og hvorledes forholdet løses af tilbuddet. Alle relevante begrænsninger/mål bedes oplyst
4.1.1 | Tilbudte lampers lyskilde skal være LED
4.1.2 | Tilbudte lamper skal have en lysstyrke på minimum 130.000 LUX |  | Ordregiver vil vægte det positivt såfremt de tilbudte lamper kan levere en lysstyrke over 150.000 LUX. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.
4.1.3 | Farvetemperaturen på tilbudte lamper skal være > 3700 K |  | Ordregiver vil vægte det positivt såfremt de tilbudte lamper har en temperatur over 4000 K. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.
| De tilbudte lyskilder skal have en RA værdi > 90 |  | Ordregiver vil vægte det positivt såfremt de tilbudte lamper har en højere RA værdi
4.1.4 | Justering af lampe skal kunne foretages på lampen via håndtag, der kan afdækkes med steril engangsafdækning.
4.1.5 | Justering af lysstyrke, fokus og lysdybde skal kunne foretages sterilt på lampen |  | Ordregiver vil vægte det positivt såfremt justering af lampen kan foretages let og ergonomisk korrekt. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.
4.1.6 | Vægkontrolpanel skal medfølge og opsættes som en del af leverancen
4.1.7 | Den enkelte lampe må ikke afgive varme eller medføre temperaturstigning i det oplyste felt på over 0,5 °C målt 30 cm fra lampen
4.1.8 | Levetiden på de enkelte LED pærene skal være på > 40.000 timer
4.1.9 | Tilbudsgiver skal beskrive anbefalet serviceprogram med indhold og hyppighed |  | Ordregiver vil vægte det positivt såfremt anbefalet serviceprogram er let og sjældent forekommende. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.
4.1.10 | Tilbudsgiver skal beskrive anbefalet rengøring med indhold og hyppighed |  | Ordregiver vil vægte det positivt såfremt rengøring kan foretages let og ergonomisk korrekt. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.
4.1.11 | Tilbudsgiver skal beskrive procedure for rengøring efter kontamination af smitsomme mikroorganismer, og garantere lampens holdbarhed ift. Gentagende rengøring |  | Ordregiver vil vægte det positivt såfremt den beskrevne procedure er let og kan foretages ergonomisk korrekt. Tilbudsgiver bedes beskrive tilbudte løsning.