## Forside
Operationslejer til Sygehus Lillebælt, Kolding 2015
Der skal i forbindelse med udbygningen af Kolding sygehus etableres 3 stk. operationsstuer.
Det drejer sig om 1 ortopædkirurgisk stue, 1 stk. organkirurgisk stue, samt en traumestue hvor organkirurgien er primær bruger, men hvor ortopædien er bruger i forbindelse med traumer. Sidstnævnte stue etableres til bariatriske patienter. Til disse stuer skal anskaffes 3 operationslejer.
På de følgende ark er anført ønsker og krav til lejerne, som beskrevet af brugerne/klinikerne.
Det står tilbudsgiver frit for at tilføje yderligere tilbehør, der anses som værende aktuelt, optionelt.
Operationsstuerne forventes ibrugtaget 1. decemcer 2015.
Servicekursus for 2 medarbejdere fra Teknisk afd., skal være indeholdt i tilbuddet.

## Ortopædkirurgisk leje
Ortopædkirurgisk leje
Mobilt, kørbart leje med længdeforskydning af lejeflade. Patientvægt op til 400kg. | Antal/leje stk./sæt
Mobilt leje, selvkørende | 1
Minimum patientvægt: central position/alle positioner | 400/250kg
Kabel fjernbetjening | 1
Fjernbetjening, trådløs | 1
Lader for Fjernbetjening, trådløs | 1
Holder for trådløs fjernbetjening | 1
Hovedgærde, justerbart | 1
Stockholm armbord inkl. madrasser | 2
Benplader, 4-delte, inkl. madrasser | 1
Anæstesibøjle, standard | 1
Radialklodser, easy lock/"let lås" | 4
Lejeflade, længdeforskydelig | 1
Lejepladeforlænger, lejefladelængde min. 200cm. | 1
Madras-sæt for lejeflade, trykaflastende "tempur"-lignende. | 1
Droptativ | 1
Kulisse-forlænger | 2
Lejringspuder | 1
Sidestøttelejring | 1
Skulderstopper/støtter | 2
Extensionsleje, længdeforskydeligt, komplet inkl. Benholder | 1
Kulfiberlejeflade | 1
Beachchair | 12
Amerikanske benstøvler | 1

## Organkirurgisk leje
Organkirurgisk leje
Mobilt, kørbart leje med længdeforskydning af lejeflade. Patientvægt op til 400kg. | Antal/leje stk./sæt
Mobilt leje, selvkørende | 1
Minimum patientvægt: central position/alle positioner | 400/250kg
Kabel fjernbetjening | 1
Fjernbetjening, trådløs | 1
Lader for Fjernbetjening, trådløs | 1
Holder for trådløs fjernbetjening | 1
Hovedgærde, justerbart | 1
Stockholm armbord inkl. madrasser | 2
Benplader, 4-delte, inkl. madrasser | 1
Anæstesibøjle, standard | 1
Radialklodser, easy lock/"let lås" | 4
Lejeflade, længdeforskydelig | 1
Lejepladeforlænger, lejefladelængde min. 200cm. | 1
Madras-sæt for lejeflade, trykaflastende "tempur"-lignende. | 1
Droptativ | 1
Kulisse-forlænger | 2
Lejringspuder | 1
Sidestøttelejring | 1
Skulderstopper/støtter | 2
Vacuum-madras til fast lejring. | 1
Et sæt GU benstøvler (gerne Yellow Finns) | 1
Fodplade i forb. m. anti-trendelenburg | 2

## Bariatrisk traume-leje
Baratrisk traumeleje Organkirurgi/Ortopædi
Mobilt, kørbart leje med længdeforskydning af lejeflade. Patientvægt op til 400kg. | Antal/leje stk./sæt
Mobilt leje, selvkørende | 1
Minimum patientvægt: central position/alle positioner | 400/250kg
Kabel fjernbetjening | 1
Fjernbetjening, trådløs | 1
Lader for Fjernbetjening, trådløs | 1
Holder for trådløs fjernbetjening | 1
Hovedgærde, justerbart | 1
Stockholm armbord inkl. madrasser | 2
Benplader, 4-delte, inkl. madrasser | 1
Anæstesibøjle, standard | 1
Radialklodser, easy lock/"let lås" | 4
Lejeflade, længdeforskydelig | 1
Lejepladeforlænger, lejefladelængde min. 200cm. | 1
Madras-sæt for lejeflade, trykaflastende "tempur"-lignende. | 1
Droptativ | 1
Kulisse-forlænger | 2
Lejringspuder | 1
Sidestøttelejring | 1
Skulderstopper/støtter | 2
Extensionsleje, længdeforskydeligt, komplet inkl. Benholder | 1
Beachchair | 1
Bariatri sidestykke | 1
Et sæt GU benstøvler (gerne Yellow Finns) | 2
Fodplade i forb. m. anti-trendelenburg | 2

## Øvrigt tilbehør & service
Andet:
Følgende reservedele/ydelser bedes prissat:
Batterier til lejet
Fjernbetjening kabel og trådløs.
Kabel til fjernbetjening
Servicekursus for 2-3 medarbejdere fra teknisk afdeling.
Tilbud på serviceaftaler
Der skal gives pris på følgende niveauer af serviceaftaler med pris pr. år pr. leje. Tilbudsgivers prissætning af serviceaftaleniveau 1 og 2 i hele udstyrets forventede brugstid (8 år) fratrukket afhjælpningsperioden (12 måneder) vil indgå direkte i Ordregivers evaluering af totaløkonomien med den anførte vægt.
Det skal være frit for Køber efterfølgende at indgå aftalen i op til seks måneder efter udløbet af afhjælpningsperioden.
Serviceaftaleniveau 1 - forebyggende service uden tilkald
º | Dokumenteret forebyggende vedligeholdelse (i henhold til fabrikantens forskrifter) inden for normal arbejdstid herunder kvalitetssikring og evt. lovpligtige kontroller
º | Sikkerhedsinspektion
º | Opdatering af virusbeskyttelse
º | Opdateringer af øvrig software og operativsystem
º | Incl. reservedele der indgår i planlagt udskiftning i eftersyn, oppetidsgaranti og responstid på on-site-tekniker.
Serviceaftaleniveau 2 - med tilkald og med løbende opgradering af software
º | Dokumenteret forebyggende vedligeholdelse (i henhold til fabrikantens forskrifter) inden for normal arbejdstid herunder kvalitetssikring og evt. lovpligtige kontroller, samt tilhørende reservedele.
º | Sikkerhedsinspektion
º | Opdatering af virusbeskyttelse
º | Opdateringer af øvrig software og operativsystem
º | Applikationstræning 1 dg./året on-site
º | Fri telefonsupport (applikationsmæssig)
º | Fri tilkaldeservice med en responstid on-site inden for 8 arbejdstimer for akut nedbrud.
º | Oppetidsgaranti på 95%
º | Løbende opgradering af software til State-of-the-Art (i forbindelse med nye frigivelser), der ikke kræver udskiftning af hardware.

## Kirurgi-evaluering
Emner der indgår i kirurgi-evalueringen:
Følgende punkter vægtes positivt:
Ergonomien
Letvægtsmaterialer
Konvertibelt med sidstkøbte leje på stue 4 (Organkir-kommentar)
Firedelte spredbare ben (til splitlejring, eks. galdeoperationer)
Lette koblingspunkter
Lejringsudstyr skal passe til eksisterende udstyr
Fjernbetjening programmerbar
Overload – max yder position. Skrives i display på fjernbetjening
Markeringer af grader i display foretrækkes (i forhold til sectiopatienter)
Trykaflastende madrasser, gerne med farvekodning til de forskellige specialer/stuer
Der bør være mindst muligt forflytning af patienten præ- og per-operativt.
Bariatrisk. Patientvægt på op til 400 kg.
Lejet skal kunne komme langt ”sydpå” i yderposition. Eks. til galdeoperationer.
Kirurger har et ønske om, at lejet skal være tilgængeligt fra siden, - aktuelt ved lejring af armen langs siden.
Let monterbare armborde

## Anæstesi-evaluering
Evalueringspunkter. Anæstesi.
Let tilgængelig håndtering af fjernbetjening
Kulisseskinne på siderne af lejet, der er afpasset til armbord, når lejets længde bliver ændret.
Varmesikring igennem madrassen
Flere muligheder på længderne af de aftagelige lejringsstykker
Ved lejring (før anæstesiinduktion) i GU ønskeligt, at ”rygdelen” af lejet, kan ændres i længden, så anæstesien altid kan nå patientens hoved oppe fra hovedgæren
Mulighed for stræk (ekstensionsdelen) til traumelejet, for at forflytte mindst muligt.