## CTG udstyr HEH
1. | Klinisk anvendelsesområde
1.1 | CTG Apparater til Fødegang og ambulatorium
Tilbudsgiver:
2. | Leverancens omfang |  |  | Besvarelse
2.1 | 15-20 stk CTG apparater incl. stativ/vogn
2.2 | Uddannelse af 8-10 jordemødre og 2 me-dicoteknikere, jf. udbudsbetingelserne
3. | Krav til klinisk og teknisk kvalitet og funktionalitet
Pos. | A-krav (grundkonfiguration) | Besvarelse | Pos. | B-krav (konkurrence-parametre) | Prioritering | Besvarelse | Varenr.
| Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning. | Det skal beskrives, på hvilken måde, minimumskravet opfyldes af tilbuddet. |  | Forhold, der vurderes positivt og vægter i forhold til undertildelingskrifterierne Kvalitet og Funktionalitet, jf. udbudsbetingelserne. | hvormed de enkelte B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering. Kategorierne Vigtig, Meget vigtig og Særdeles vigtig vægtes i forholdet 1:2:3 | Beskriv om og hvorledes, forholdet løses af tilbuddet. | el. angiv hvis opfyldt af grundkonfigu-ration
3.1 | Krav til klinisk funktionalitet og anvendelse
3.1.1 | Stor farveskærm (min 10") med alle CTG værdier i tal og kurver |  | 3.1.1 | Klar og tydelig visning af kurver og tal under alle arbejdsforhold vurderes positivt. | 3
3.1.2 | Støjfølsomhed skal oplyses |  | 3.1.2 | Ringe støjfølsomhed vurderes positivt | 3
3.1.3 | Mulighed for skalpelektrode |  | 3.1.3
3.1.4 | Saturation, SpO2, puls på moderen |  | 3.1.4
3.1.5 | Tryk måling |  | 3.1.5
3.1.6 | Der stilles ikke krav om indbygget printer. |  | 3.1.6
3.1.7 | Batteritid skal oplyses |  | 3.1.7 | Lang batteritid vurderes positivt | 2
3.1.8 | Tilslutning til MILOU |  | 3.1.8
3.1.9 | Mulighed for trådløs MILOU skal oplyses |  | 3.1.9 | Denne mulighed vurderes positivt | 1
3.2 | Krav til ergonomi, arbejdsmiljø og hygiejne
3.2.1 |  |  | 3.2.1 | Der lægges vægt på, at systemet er brugervenligt og betjeningen intuitiv. | 3
3.2.2 | Der skal medfølge dansk vejledning til rengøringsprocedurer med angivelse af anbefalede rengøringsmidler. |  | 3.2.2 | Generelt lægges der vægt på, at systemet er let at rengøre | 2
3.2.3 | Udstyret skal kunne tåle vask med sæbe-vand og kunne overfladedesinficeres med hospitalssprit minimum 70% V/V samt klor min. 1100 ppm. |  | 3.2.3 | Især lårpladerne til scalp-elektroden skal være udformet således, at der er færrest mulige kanter og hjørner. | 3
3.2.4 |  |  | 3.2.4 | Den forventede levetid af lårpladerne - målt i antal rengøringer med de i krav 3.2.3 anførte rengøringsmidler - bedes oplyst. Med levetid forstås, at materialet ikke synligt eller berøringsmæssigt har ændret sig. | 3
3.3 | Dokumentation
3.3.1 | Brugsanvisning skal være på Dansk |  | 3.3.1
3.3.2 | Teknisk dokumentation herunder servicemanualer accepteres på engelsk |  | 3.3.2
3.4 | Optioner. Der skal oplyses pris på nedenstående optioner
3.4.1 | Trådløst vandtæt CTG incl. vandtæt trådløs skalpelektrode. | Priser indsættes i Tilbudsskemaet | 3.4.1
3.5 | Afprøvning
3.5.1 | Alle konditionsmæssige leverandører skal stille et udstyr til rådighed til afprøv-ning på klinikken. Denne afprøvning forventes at vare op til en uge. Udstyret skal være til rådighed fra uge 33. |  | 3.6.1