## Ark1
1. | Klinisk anvendelsesområde
1.1 | Operationslejer til gynækologiske og urologiske operationer
[5 empty] | Tilbudsgiver: | Venligst udfyld
2. | Leverancens omfang |  |  | Besvarelse
2.1 | 2 stk kørbare operationsborde som beskrevet neden for.
2.2 | 1 stk operationsbord med fast sokkel
2.3 | Uddannelse, se neden for under punkt 3.4.1
3. | Krav til klinisk og teknisk kvalitet og funktionalitet
Pos. | A-krav (grundkonfiguration) | Besvarelse | Pos. | B-krav (konkurrence-parametre) | Prioritering | Besvarelse | Varenr.
| Minimumsbetingelser, der skal opfyldes for at tilbuddet kan tages i betragtning. | Det skal beskrives på hvilken måde minimumskravet opfyldes af tilbuddet. |  | Forhold, der vurderes positivt og vægter i forhold til undertildelingskrifterierne Kvalitet og Funktionalitet, jf. udbudsbetingelserne. | hvormed de enkelte B-krav vil indgå i Ordregivers evaluering. Kategorierne Vigtig, Meget vigtig og Særdeles vigtig vægtes i forholdet 1:2:3 | Beskriv om og hvorledes forholdet løses af tilbuddet. | el. angiv hvis opfyldt af grundkonfigu-ration
3.1 | Krav til klinisk funktionalitet og anvendelse
3.1.1 | 2 stk Universal kørbart operationsbord til gynækologi og urologi og 1 stk fastsokkel operationsbord til gynækologi og urologi. Det vil sige, at lejet både skal have støvler og plade til fladt leje samt Uro/gyn forlænger og armstykker. Endvidere stativ til opbevaring af tilbehør og trådløs fjernbetjening. |  | 3.1.1
3.1.2 | Patientvægt ≤ 350 kg |  | 3.1.3 | Det er ønskværdigt, at de kørbare borde er selvkørende. | Særdeles vigtig
3.1.3 | Madrassen skal være trykaflastende. Dokumentation skal kunne fremvises på forlangende. |  | 3.1.2
3.1.4 | Længdeforskydning minimum 400 mm. |  | 3.1.4
3.1.5 | Trendelenburg minimum 30 grader |  | 3.1.5
3.1.6 | Anti-Trendelenburg minimum 30 grader |  | 3.1.6
3.1.7 | Sidekip minimum ± 20 grader |  | 3.1.7
3.1.8 | Minimum lejehøjde ≤ 675 mm |  | 3.1.8
3.1.9 | Maksimum lejehøjde ≥ 1100 mm |  | 3.1.9
3.2 | Krav til ergonomi og arbejdsmiljø
3.2.1 |  |  | 3.2.1 | Det er ønskværdigt, at tilbehør er kompatible med afdelingens øvrige operationsborde (Maquet). | Særdeles vigtigt
3.2.2 |  |  | 3.2.2 | Det er ønskværdigt, at benstykkerne er lette. | Særdeles vigtig
3.2.3 |  |  | 3.2.3 | Det er ønskværdigt, at betjeningen er simpel og intuitiv. | Meget vigtigt
3.3 | Krav til hygiejne
3.3.1 | Der skal medfølge dansk vejledning til rengøringsprocedurer med angivelse af anbefalede rengøringsmidler. |  | 3.3.1 | Det er ønskværdigt, at lejerne er rengøringsvenlige. | Meget vigtigt
3.3.2 | Lejerne skal kunne tåle vask med sæbe-vand og kunne overfladedesinficeres med hospitalssprit minimum 70% V/V samt klor min. 1100 ppm. |  | 3.3.2
3.4 | Øvrige krav
3.4.1 | Tilbuddet skal omfatte instruktion af hospitalets personale i sikker brug og vedligeholdelse af lejerne |  | 3.4.1